**AVALIAÇÃO DE ACEITAÇÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| Item | Copo Viscosímetro ZAHN |
| TAG | VC-155 |
| Marca | Carton Acess |
| Modelo | N2 |
| Número de Serie | CAZ216110320 |
| Número do Certificado | 2866/21 |
| Data da Calibração | 19/04/2021 |

**Informações Complementares:**

***As informações foram solicitadas e fornecidas pelo cliente e não fazem parte do escopo de acreditação.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Critério De Aceitação ± 3 segs.** | |
| **Erro relatado no certificado** | -3,03 s |
| **Incerteza relatada no certificado** | 0,03 s |
| **Soma Erro + Incerteza** | **3,06 s** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Situação:** | **Adequado ao uso** |
| **Periodicidade (meses):** | 12 |
| **Validade:** | 30/04/2022 |